LDZM-40KCS 产品资料
上海申安LDZM-40KCS立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅医用消毒锅40L（医用型）（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

    适用范围


    本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。


    灭菌原理


    该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。


    技术参数

	
                
                    型号（非医疗型）
                
            
	
                
                    LDZM-40KCS
                
                

                    LDZM-40KCS-II
                
            
	
                
                    LDZM-60KCS
                
                

                    LDZM-60KCS-II
                
            
	
                
                    LDZM-80KCS
                
                

                    LDZM-80KCS-II
                
            

	
                
                    类型
                
            
	
                
                    KBS-II：全自动控制蒸汽内排
                
            
	
	

	
                
                    容积(L)
                
            
	
                
                    40
                
            
	
                
                    60
                
            
	
                
                    80
                
            

	
                
                    灭菌室尺寸(mm)
                
            
	
                
                    Φ370x380
                
            
	
                
                    Φ370x560
                
            
	
                
                    Φ370x750
                
            

	
                
                    网篮尺寸(mm)
                
            
	
                
                    Φ350x190
                
            
	
                
                    Φ350x360
                
            
	
                
                    Φ350x190
                
                

                    Φ350x360
                
            

	
                
                    时间设定
                
            
	
                
                    0-99小时
                
            

	
                
                    温度范围
                
            
	
                
                    50-134℃
                
            

	
                
                    设计/工作压力
                
            
	
                
                    0.24/0.217 Mpa
                
            

	
                
                    电压/功率
                
            
	
                
                    220V/3.5Kw
                
            

	
                
                    毛重(kg)
                
            
	
                
                    KCS:88 / KCS-II:91
                
            
	
                
                    KCS:94 / KCS-II:97
                
            
	
                
                    KCS:101 / KCS-II:105
                
            

	
                
                    外形尺寸(mm)
                
            
	
                
                    560x630x880
                
            
	
                
                    560x630x1000
                
            
	
                
                    560x630x1150
                
            

	
                
                    包装尺寸(mm)
                
            
	
                
                    660x800x990
                
            
	
                
                    660x800x1100
                
            
	
                
                    660x800x1250
                
            




    功能配置（●  标准配置○  可选配置―  不可配置）

	
                
                    型号
                
            
	
                
                    LDZM-40L
                
                

                    LDZM-60L
                
                

                    LDZM-80L
                
            
	
                
                    LDZM-40L-I
                
                

                    LDZM-60L-I
                
                

                    LDZM-80L-I
                
            

	
                
                    微电脑智能控制系统
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    安全联锁装置
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    超温超压保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    断水保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    漏电流保护功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    LED 数显运行工作程序
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    记忆存储功能
                
            
	
                
                    ●
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    倒计时预约功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ―
                
            

	
                
                    预热融化功能
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ―
                
            

	
                
                    蒸汽内排
                
            
	
                
                    ―
                
            
	
                
                    ●
                
            

	
                
                    打印功能
                
            
	
                
                    ○
                
            
	
                
                    ○
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