LDZM-80KCS-II 产品资料
上海申安LDZM-80KCS-II智能型不锈钢立式蒸汽压力灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（蒸汽内排）（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
[image: ]
产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。
适用范围
本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。
灭菌原理
该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。
技术参数
	型号（非医疗型）
	LDZM-40KCS
LDZM-40KCS-II
	LDZM-60KCS
LDZM-60KCS-II
	LDZM-80KCS
LDZM-80KCS-II

	类型
	KBS-II：全自动控制蒸汽内排
	

	


	容积(L)
	40
	60
	80

	灭菌室尺寸(mm)
	Φ370x380
	Φ370x560
	Φ370x750

	网篮尺寸(mm)
	Φ350x190
	Φ350x360
	Φ350x190
Φ350x360

	时间设定
	0-99小时

	温度范围
	50-134℃

	设计/工作压力
	0.24/0.217 Mpa

	电压/功率
	220V/3.5Kw

	毛重(kg)
	KCS:88 / KCS-II:91
	KCS:94 / KCS-II:97
	KCS:101 / KCS-II:105

	外形尺寸(mm)
	560x630x880
	560x630x1000
	560x630x1150

	包装尺寸(mm)
	660x800x990
	660x800x1100
	660x800x1250



功能配置（●  标准配置○  可选配置―  不可配置）
	型号
	LDZM-40L
LDZM-60L
LDZM-80L
	LDZM-40L-I
LDZM-60L-I
LDZM-80L-I

	微电脑智能控制系统
	●
	●

	安全联锁装置
	●
	●

	超温超压保护功能
	●
	●

	断水保护功能
	●
	●

	漏电流保护功能
	●
	●

	LED 数显运行工作程序
	●
	●

	记忆存储功能
	●
	●

	倒计时预约功能
	―
	―

	预热融化功能
	―
	―

	蒸汽内排
	―
	●

	打印功能
	○
	○
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