# DSX-280B 产品资料

上海申安DSX-280B手提式压力蒸汽灭菌器灭菌锅医用消毒锅18L（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

材质：全不锈钢

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

# 适用范围

本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。

# 灭菌原理

该系列灭菌器利用湿热杀灭微生物的原理而设计的，其原理是利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。

# 技术参数

| 型号（医疗型） | DSX-280B | DSX-280KB24 | DSX-280KB30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（非医疗型） | DSX-18L-I | DSX-24L-I | DSX-30L-I |
| 容积(L) | 18 | 24 | 30 |
| 材质 | 全不锈钢 |  |  |
| 时间设定 | 0-999分钟 |  |  |
| 温度范围 | 50-126℃ |  |  |
| 设计/工作压力 | 0.165/0.142 Mpa |  |  |
| 电压/功率 | 220V/3.5Kw |  |  |
| 毛重(kg) | 15 | 24 | 32 |
| 灭菌室尺寸(mm) | Φ280x395 | Φ280x495 | Φ380x585 |
| 内胆尺寸(mm) | Φ269x260 | Φ369x330 | Φ269x450 |
| 外形尺寸(mm) | 400x380x620 | 370x430x730 | 370x430x820 |
| 包装尺寸(mm) | 405x405x670 | 500x500x800 | 500x500x900 |

# 功能配置（●  标准配置 ―  不可配置）

| 型号 | DSX-280B DSX-280KB24 DSX-280KB30 | DSX-18L-I DSX-24L-I DSX-30L-I |
| --- | --- | --- |
| 安全联锁装置 | ● | ● |
| 超温超压保护功能 | ● | ● |
| 断水保护功能 | ● | ● |
| 漏电流保护功能 | ● | ● |
| LED 数显运行工作程序 | ● | ● |
| 记忆存储功能 | ● | ● |
| 倒计时预约功能 | ― | ― |
| 预热融化功能 | ― | ― |
| 自动排气功能 | ― | ― |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/shoutishi/DSX-280B.html