DSX-280A 产品资料
上海申安DSX-280A手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅 18升（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

		产品名称   手提式压力蒸汽灭菌器

		产品型号   DSX-280A

		适用范围 

		    本品符合G家对压力容器设计与制作的相关规定，并取得了食药监产品注册证和消毒产品卫生许可证，是我厂研制开发的新一代手提式灭菌器，其结构先进可靠，具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系统，在安全控制上；设置了锅内有压力自动锁盖及误操作合盖不升压的装置。本产品采用优质不锈钢材料精制而成，灭菌指标达到G家医用手术级标准，是各医疗卫生、大专院校、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、药液、食品器皿、培养基等物品进行消毒灭菌的理想产品。

		灭菌原理

		    压力蒸汽灭菌器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。杀菌原理是利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。采用湿热灭菌方法的优点在于蒸汽有较强的杀菌作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。

		企业标准

		    Q31/0114000133C005-2016《DSX-280型 手提式压力蒸汽灭菌器》

		医疗器械产品注册号

		    沪食药监械（准）字2013第2571466号

		功能简介    
	
					 1、移位式快开盖结构
	
					6、电加热方式

	
					 2、压力自锁盖装置
	
					7、双刻度二类读数压力表

	
					 3、安全联锁互动装置
	
					8、额定工作压力0.142Mpa

	
					 4、断水保护功能
	
					9、灭菌温度设定范围(50~126℃)

	
					 5、自涨式密封
	
					10、属压力容器产品（符合G家容规设计与制造）




		技术参数
	
					配置
	
					基本配置
	
					有效容积/毛重
	
					18L/12Kg

	
					电源/功率
	
					220V/2Kw
	
					材质/锅体壁厚（mm）
	
					全不锈钢/2.0

	
					灭菌室尺寸（mm）
	
					Φ280×395
	
					包装尺寸（mm）
	
					405×405×615




		主要部件
	
					序号 
	
					配件/规格 
	
					数量 
	
					序号 
	
					配件/规格 
	
					数量 

	
					1 
	
					电热管/2Kw 
	
					1 
	
					2 
	
					电源线 
	
					1 

	
					3 
	
					熔断器/16A 
	
					1 
	
					4 
	
					电源开关/1** 
	
					1 

	
					5 
	
					安全阀 
	
					1 
	
					6 
	
					放汽阀 
	
					1 

	
					7
	
					压力表
	
					1
	
					8
	
					密封圈
	
					1
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产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/DSX-280A.html
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